ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Πίνακας Συμμόρφωσης

Κατά την υποβολή της Τεχνικής προσφοράς πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω Πίνακες Απαιτήσεων –

Πίνακες Συμμόρφωσης.

| Ομάδα Α: Environmental test chambers (Περιβαλλοντικοί θάλαμοι δοκιμών) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. Προμήθεια για αγορά Περιβαλλοντικού θαλάμου δοκιμών |  |  |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
| 1 | Προσφερόμενος αριθμός ΘΑΛΑΜΩΝ | 1 |  |  |
| 1.1 | Θάλαμος Ελεγχόμενου περιβάλλοντος με διαστάσεις καθαρού χώρου 25 m²και με εσωτερικό ύψος 2,8 m. - Υλικό σκελετού: Αλουμίνιο ή γαλβανισμένος σίδηρος - Εξωτερική επένδυση από θερμομονωτικά πάνελ Θερμομονωτικά Πάνελ από Πολυουρεθάνη (PUR) ή Πολυισοκυανουρικό (PIR) με Πάχος: 6–10 cm, και Συντελεστή θερμοπερατότητας (U-value): ≤ 0.25 W/m²K με Προστατευτικό φύλλο αλουμινίου λευκού χρωματισμού, υγειονομικού τύπου - Εσωτερική επένδυση από θερμομονωτικά πάνελ ανθεκτικά στην υγρασία, λείου φινιρίσματος, υγειονομικού χαρακτήρα και εύκολα καθαριζόμενα - Εσωτερικές ραφιέρες τεσσάρων (4) επιπέδων για κάθετη καλλιέργεια. - Σύστημα ελέγχου Θερμοκρασίας και Υγρασίας με Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 17–25°C, ακρίβεια ±1°CΕύρος υγρασίας: 45%–75% RH, ακρίβεια ±5% - Ψηφιακοί ελεγκτές θερμοκρασίας και υγρασίας, με αυτόματο υγραντήρα και αφυγραντήρα - Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ρύθμισης μέσω συστήματος PLC ή IoT πλατφόρμας . Ανεμιστήρες εισαγωγής φρέσκου αέρα και εξαερισμού - Σύστημα εξαερισμού με σπιράλ σωλήνες INOX για τη διοχέτευση αέρα , Φίλτρα αέρα (HEPA ή ισοδύναμα) για καθαρισμό εισερχόμενου αέρα , σύστημα υπερπίεσης για αποφυγή εισόδου ρύπων , αυτόματο έλεγχο λειτουργίας βάσει μετρήσεων θερμοκρασίας, υγρασίας και CO₂ , Ικανότητα εναλλαγής αέρα τουλάχιστον 15 φορές/ώρα. - Σύστημα φωτισμού με LED πάνελ υψηλής απόδοσης, πλήρους φάσματος (Grow Lights) και συνολική ισχύ 200–400 W, με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού και χρονοπρογραμματισμού, περιλαμβάνει πίνακα ασφαλειών με διακόπτες διαφυγής ρεύματος (RCD), UPS ή εφεδρική πηγή ενέργειας για κρίσιμα συστήματα, βοηθητικό φωτισμό για συντήρηση και δυνατότητα σύνδεσης με υπάρχον υβριδικό δίκτυο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ηλιακή, Αιολική, Γεωθερμική, Βιομάζα) και δυνατότητα ελέγχου μέσω διαδικτύου (Web ή App interface). - Διαθέτει αυτόματο σύστημα άρδευσης με υδρονεφωτές σε όλα τα επίπεδα το οποίο ενεργοποιείται με αισθητήρα υγρασίας υποστρώματος. - Διαθέτει σχαρωτό δάπεδο με κλίση για συλλογή αποστραγγιζόμενων υγρών, σωληνωτό δίκτυο αποχέτευσης, συνδεδεμένο με δεξαμενή συλλογής αποβλήτων ή επαναχρησιμοποίησης και υγρομόνωση δαπέδου για αποφυγή διαρροών. - Περιλαμβάνει σύστημα καταγραφής δεδομένων (Data Logger) για ιστορικό κλίματος, άρδευσης και φωτισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  |  |  |
| Προμήθεια για αγορά εξοπλισμού Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, inverter) |  |  |  |  |
| 2 | Προσφερόμενος αριθμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 7 |  |  |
| 2.1 | Σύστημα Φωτοβολταϊκού (1 Τεμάχιο). • Συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκού πεδίου: ≈ 10 kWp, αποτελούμενη από μονοκρυσταλλικά N-Type TOPCon modules ισχύος ≥ 440 Wp έκαστο, απόδοση ≥ 21 % (≥23 Πάνελ). • Πιστοποιήσεις: IEC 61215, IEC 61730, ανθεκτικά σε PID και LID. • Εγγυήσεις: ≥ 12 έτη προϊόντος, ≥ 25 έτη εγγύηση απόδοσης (≥ 84 % στο 25ο έτος). • Σύστημα στήριξης: αλουμίνιο ή γαλβανισμένος χάλυβας, πιστοποιημένο για ταχύτητες ανέμου περιοχής, με αντιδιαβρωτική προστασία. • Αντοχές: ≥ 5400 Pa (snow), ≥ 2400 Pa (wind). • Junction box: IP68, MC4-compatible connectors. • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: −40 °C έως +85 °C. • Πιστοποιήσεις: IEC 61215, IEC 61730. • Σύστημα στήριξης: αλουμινίου ή γαλβανισμένου χάλυβα, αντιδιαβρωτικής προστασίας, πιστοποιημένο για φορτία ανέμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Τριφαστικός Υβρδικός Inverter (Τεμάχια 2) •Τριφασικός υβριδικός inverter ονομαστικής ισχύος ≥10 kW / 10 kVA, με PV εισόδους + μπαταρίες (DC-coupled) και λειτουργία UPS/backup (seamless changeover ≤ 10 ms). •Λειτουργίες: on-grid με net-metering/αυτοπαραγωγή, αυτόνομη τροφοδότηση κρίσιμων φορτίων από μπαταρίες σε διακοπή, grid support (export limit). •Απόδοση: Euro η απόδοση ≥ 97,5 %, MPPT ≥ 2 ανά inverter. •Επικοινωνίες: Modbus TCP/RTU, Ethernet, Wi-Fi/4G (όπου ζητηθεί). •Full back up με ασσυμετρία φάσεων •Smart meter & data logger με τηλεμετρία standard στην συσκευασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) (Τεμάχιο 1) Τεχνολογία μπαταριών υψηλής τάσης (HV) LiFePO₄ (LFP), αρθρωτού τύπου, με βάση/ντουλάπι BDU και στοιβαζόμενα battery modules. • Συνολική ονομαστική χωρητικότητα συστήματος ≥ 26,5 kWh, αποτελούμενη από ≥ 5 modules ονομαστικής χωρητικότητας ≥ 5,3 kWh έκαστο. • Ωφέλιμη/διαθέσιμη ενέργεια ≥ 22,5 kWh (DoD ≥ 85 %). • Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης χωρητικότητας με προσθήκη επιπλέον modules και/ή δεύτερου παράλληλου συστοιχίας (συνολική χωρητικότητα συστήματος ≥ 50 kWh). • Ονομαστική τάση συστοιχίας μπαταριών περίπου 512 V, εύρος τάσης λειτουργίας περίπου 432–576 V. • Μέγιστη συνεχής ισχύς εκφόρτισης ≥ 10 kW (ενδεικτικά 15 kW) με μέγιστη ένταση φόρτισης/εκφόρτισης ≥ 32 A. • Δυνατότητα παροχής στιγμιαίας αιχμής ισχύος ≥ 17,5 kW για τουλάχιστον 10 s, κατάλληλη για εκκίνηση φορτίων του θαλάμου και λοιπών κρίσιμων καταναλώσεων. • Ενσωματωμένο σύστημα BMS (AI BMS) με επιτήρηση/εξισορρόπηση στοιχείων, προστασία υπερφόρτισης, υπερεκφόρτισης, υπερέντασης, υπερ/υποθερμοκρασίας και βραχυκυκλώματος. • Ενδείξεις κατάστασης: LED ένδειξης SoC (τουλάχιστον 4 στάθμες, π.χ. 25/50/75/100 %) και LED λειτουργίας/συναγερμού. • Επικοινωνίες: διεπαφές CAN και RS-485 για σύνδεση με τριφασικό υβριδικό inverter και EMS, υποστήριξη απομακρυσμένης διάγνωσης και ενημέρωσης λογισμικού. • Βαθμός προστασίας περιβλήματος τουλάχιστον IP65, κατάλληλος για εγκατάσταση σε εσωτερικό ή ημιυπαίθριο χώρο με σκόνη/υγρασία. • Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας φόρτισης/εκφόρτισης τουλάχιστον από –20 °C έως +50 °C, επιτρεπτή υγρασία 5–95 % RH και υψόμετρο λειτουργίας έως 4.000 m. • Μηχανική διαμόρφωση: κατακόρυφο ντουλάπι/βάση BDU με δυνατότητα στοίβαξης των modules χωρίς καλωδιώσεις (plug-in), βάρος πλήρους συστοιχίας ≤ 250 kg, εύκολη πρόσβαση για συντήρηση. •Ενσωματωμένα στοιχεία ασφάλειας, όπως ασφάλειες, αισθητήρας καπνού και διπλή ηλεκτρική προστασία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. •Ελάχιστη διάρκεια ζωής ≥ 6.000 κύκλοι (έως 70 % EoL) και εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 10 ετών για τη συστοιχία μπαταριών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Αντλίες θερμότητας (Τεμάχια 2) •Τύπος: inverter αέρα-νερού ή VRF/αέρα-αέρα, επαγγελματικής σειράς. •Ονομαστική θερμική ισχύς: 12–16 kW έκαστη (σύνολο 24–32 kW), με COP ≥ 4,0 (A7/W35) και SCOP ≥ 4,5. •Ψυκτική απόδοση: Για A2W αντλίες θερμότητας: όπως ορίζεται από COP/SCOP (κλάση A++ ή ανώτερη). Για VRF συστήματα: EER/SEER ≥ 6,5. •Ψυκτικό: R32 ή ισοδύναμο χαμηλού GWP. •Λειτουργία χαμηλών θερμοκρασιών: έως –15 °C χωρίς βοηθητικές αντιστάσεις. •Υδραυλικό κιτ: κυκλοφορητές inverter, δοχείο αδρανείας/ανάμιξης, τρίοδες, buffers όπου απαιτείται. •Έλεγχος: πλήρης επικοινωνία με EMS (on/off, setpoints, power-limit) για συνέργεια με PV/BESS και αποφυγή αιχμών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Σταθμός Ελέγχου & Εποπτείας Υβριδικού Ενεργειακού Συστήματος (Τεμάχια 1) •Τύπος συσκευής: Laptop ή Desktop Industry-Grade. •Λειτουργικό: Windows 10 Pro ή νεότερο ή ισοδύναμο. •Οθόνη: ≥ 15,6” (για laptop) ή ≥ 22” (για desktop). •Επεξεργαστής: ≥ Intel i5 / Ryzen 5 ή ισοδύναμος. •Μνήμη: ≥ 16 GB RAM. •Αποθήκευση: ≥ 512 GB SSD NVMe. •Δικτύωση: Wi-Fi + Ethernet LAN + Bluetooth. •Περιλαμβάνεται: ποντίκι, πληκτρολόγιο, UPS 600 VA για προστασία. •Λογισμικό: Εγκατεστημένο και συνδεδεμένο λογισμικό του inverter για live monitoring, ιστορικά, alarms, parametric control & firmware updates. Πρέπει να υποστηρίζει: •Καταγραφή δεδομένων (logging) και δημιουργία reports •Export-limit configuration •Battery SoC control & strategy •Load prioritization & scheduling •Peak-shaving / time-of-use management •Remote secure access (VPN / Cloud) | ΝΑΙ |  |  |

Υποβάλλεται προσφορά: πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένοι, οι αντίστοιχοι Πίνακες Συμμόρφωσης.